## 演習用（リニアシステム）
[11 empty] | ② | 測定結果を表にし，フィルター(+)，(-)グラフを作成する．高露光と低露光は①のグラフで直線部のみをコピーする．また，最高露光は１点のみコピーする．演習では* Al フィルター（-）のディジタル値:16383が最高露光となる．
[12 empty] | 高露光（Al フィルタ（-）） |  | 最高露光 |  | 低露光（Al フィルタ（+））
[12 empty] | 露光量 (mR) | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 (mR) | ディジタル値
1
[11 empty] | 2 |  |  | 最高露光はデータ１つ
3
4
5
6
7
8
9
10
[11 empty] | ③ | 変更倍率 |  | 右の変更倍率を調節して，高露光の露光量に変更倍率を掛け，低露光と繋げる．（テスト用，最終結果には反映されない．）
[15 empty] | 高露光補正後 | 露光量 | ディジタル値
[16 empty] | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
[16 empty] | #N/A | #N/A
① | 高露光（Al-）と低露光（Al＋）のデータをそれぞれ下に値のみをコピーする | [14 empty] | #N/A | #N/A
| グラフにて，高露光のプラトー部を確認する． | [14 empty] | #N/A | #N/A
| 測定線量から入射表面線量を求める． | [5 empty] | 演習装置の測定結果 | [8 empty] | #N/A | #N/A
|  | SID(ディテクタ面までの距離)〔mm〕 |  |  |  |  | SID(ディテクタ面までの距離)〔mm〕 |  | 660 | [6 empty] | #N/A | #N/A
|  | SCD(線量計までの距離)〔mm〕 |  |  |  |  | SCD(線量計までの距離)〔mm〕 |  | 500 |  |  | ②の低露光の近似曲線の傾きと切片をそれぞれ入力 |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | 高露光 | 低露光 |  |  |  | 高露光 | 低露光 | ④ | 低露光
|  | 天板などの吸収率 |  |  |  |  | 天板などの吸収率（透過率） |  | 0.7128 | 0.84 |  | 傾き | 切片 | 低露光の近似式を用いて，高露光のデジタル値（Ｙ）から高露光の仮想露光量（X）に変換する．そして，実測の露光量との比から補正倍率を求める．
|  | 補正係数 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 高露光（Alフィルタ（－）） |  |  |  |  | 低露光（Alフィルタ（＋）） |  |  |  | 未露光（+2mmPb） |  | 高露光デジタル値 | 補正露光量 | 露光量と補正露光量の比
| 測定線量 (mR) | 入射表面線量 | ディジタル値 |  |  | 測定線量 (mR) | 入射表面線量 | ディジタル値 |  | ディジタル値 |  | #N/A | #N/A
1 |  | #N/A |  |  | 1 |  | #N/A |  |  | 1.354 |  | #N/A | #N/A
2 |  | #N/A |  |  | 2 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
3 |  | #N/A |  |  | 3 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
4 |  | #N/A |  |  | 4 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 補正露光量 | ディジタル値
5 |  | #N/A |  |  | 5 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
6 |  | #N/A |  |  | 6 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
7 |  | #N/A |  |  | 7 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
8 |  | #N/A |  |  | 8 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
9 |  | #N/A |  |  | 9 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10 |  | #N/A |  |  | 10 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 演習用測定線量 |  |  |  |  | 演習用測定線量 | [6 empty] | 平均補正倍率 | #DIV/0! |  | #N/A | #N/A
| 測定線量 (mR) |  |  |  |  | 測定線量 (mR) | [5 empty] | 求めた平均補正倍率で，高露光の露光量を補正する． |  |  |  | #N/A | #N/A
| 69.47 |  |  |  |  | 2.92 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 141.7 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 284.6 |  |  |  |  | 12.21 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 571.8 |  |  |  |  | 24.67
| 1129 |  |  |  |  | 48.93
[6 empty] | 97.48 |  |  |  |  | ⑤ |  | ①「低露光」と④「補正後の高露光」の結果を並べ替えた後，再度グラフ化し、近似式を算出．
195.1724
312.4424
並べ替え後合成
[13 empty] | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値
[11 empty] | 1 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 2 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 3 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 4 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 5 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 6 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 7 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 8 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 11 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 12 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 13 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 14 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 15 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 16 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  | ⑥ | 合成後のグラフの傾きと切片を入力する．最大デジタル値を入力し，最大デジタル値（プラトー）に到達する露光量が求める．
[11 empty] | 17 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 18 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 傾き | 最大デジタル値（14ビットなら16383）
[11 empty] | 19 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 切片
[11 empty] | 20 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
プラトーに到達する相対露光量
[11 empty] | ⑦ | プラトー到達点データと最高露光のデータを加えてグラフにする． | [6 empty] | #DIV/0!
プラトー追加（完成）
[13 empty] | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値
[11 empty] | 1 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 2 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 3 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 4 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 5 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 6 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 7 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 8 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 11 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 12 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 13 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 14 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 15 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 16 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 17 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 18 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 19 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 20 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
[12 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
↑最高露光のデータ
プラトー到達点データ
倍率から高露光の補正露光量を求める．

## 演習用（リニアシステム）（演習済）
| Label | Mean | StdDev | Slice | [6 empty] | ② | 測定結果を表にし，フィルター(+)，(-)グラフを作成する．高露光と低露光は①のグラフで直線部のみをコピーする．また，最高露光は１点のみコピーする．演習では* Al フィルター（-）のディジタル値:16383が最高露光となる．
1 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:1_RQA-M2 | 115.993 | 5.32 | 1
2 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:2_RQA-M2 | 238.383 | 6.76 | 2
3 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:3_RQA-M2 | 481.467 | 8.997 | 3 | [7 empty] | 高露光（Al フィルタ（-）） |  | 最高露光 |  | 低露光（Al フィルタ（+））
4 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:4_RQA-M2 | 972.336 | 12.708 | 4 | [7 empty] | 露光量 (mR) | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 (mR) | ディジタル値
5 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:5_RQA-M2 | 1924.765 | 17.462 | 5 | [6 empty] | 1 | 28.4195 | 1538.544 | 461.8636 | 16383 | 1.4077 | 115.993
6 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:6_RQA-M2 | 3818.346 | 25.378 | 6 | [6 empty] | 2 | 57.9682 | 3130.678 | 最高露光はデータ１つ |  | 2.8926 | 238.383
7 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:7_RQA-M2 | 7561.322 | 36.059 | 7 | [6 empty] | 3 | 116.4273 | 6278.403 |  |  | 5.8864 | 481.467
8 | 2ｍｍAl+（演習用）:2000D_ROI100x100:8_RQA-M2 | 11850.959 | 44.77 | 8 | [6 empty] | 4 | 233.9182 | 12308.671 |  |  | 11.8933 | 972.336
[11 empty] | 5 |  |  |  |  | 23.5888 | 1924.765
| Label | Mean | StdDev | Slice | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 46.9945 | 3818.346
1 | Al-（演習用）:2000D_ROI100x100:010_Al- | 1538.544 | 14.929 | 1 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 94.0914 | 7561.322
2 | Al-（演習用）:2000D_ROI100x100:011_Al- | 3130.678 | 21.419 | 2 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 150.6265 | 11850.959
3 | Al-（演習用）:2000D_ROI100x100:012_Al- | 6278.403 | 30.915 | 3 | [6 empty] | 9
4 | Al-（演習用）:2000D_ROI100x100:013_Al- | 12308.671 | 44.549 | 4 | [6 empty] | 10
5 | Al-（演習用）:2000D_ROI100x100:014_Al- | 16383 | 0 | 5
| Label | Mean | StdDev | Slice | [6 empty] | ③ | 変更倍率 | 0.66 | 右の変更倍率を調節して，高露光の露光量に変更倍率を掛け，低露光と繋げる．（テスト用，最終結果には反映されない．）
1 | 0_exp.dcm:2000D_ROI100x100 | 1.354 | 2.063 | 1
[15 empty] | 高露光補正後 | 露光量 | ディジタル値
[16 empty] | 18.7569 | 1538.544
[16 empty] | 38.259 | 3130.678
[16 empty] | 76.842 | 6278.403
[16 empty] | 154.386 | 12308.671
[16 empty] | #N/A | #N/A
① | 高露光（Al-）と低露光（Al＋）のデータをそれぞれ下に値のみをコピーする | [14 empty] | #N/A | #N/A
| グラフにて，高露光のプラトー部を確認する． | [14 empty] | #N/A | #N/A
| 測定線量から入射表面線量を求める． | [5 empty] | 演習装置の測定結果 | [8 empty] | #N/A | #N/A
|  | SID(ディテクタ面までの距離)〔mm〕 |  | 660 |  |  | SID(ディテクタ面までの距離)〔mm〕 |  | 660 | [6 empty] | #N/A | #N/A
|  | SCD(線量計までの距離)〔mm〕 |  | 500 |  |  | SCD(線量計までの距離)〔mm〕 |  | 500 |  |  | ②の低露光の近似曲線の傾きと切片をそれぞれ入力 |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | 高露光 | 低露光 |  |  |  | 高露光 | 低露光 | ④ | 低露光
|  | 天板などの吸収率 |  | 0.7128 | 0.84 |  | 天板などの吸収率 |  | 0.7128 | 0.84 |  | 傾き | 切片 | 低露光の近似式を用いて，高露光のデジタル値（Ｙ）から高露光の仮想露光量（X）に変換する．そして，実測の露光量との比から補正倍率を求める．
|  | 補正係数 |  | 0.40909 | 0.48209 | [6 empty] | 79.325 | 1.354
| 高露光（Alフィルタ（－）） |  |  |  |  | 低露光（Alフィルタ（＋）） |  |  |  | 未露光（+2mmPb） |  | 高露光デジタル値 | 補正露光量 | 露光量と補正露光量の比
| 測定線量 (mR) | 入射表面線量 | ディジタル値 |  |  | 測定線量 (mR) | 入射表面線量 | ディジタル値 |  | ディジタル値 |  | 1538.544 | 19.3784 | 0.68187
1 | 69.47 | 28.4195 | 1538.544 |  | 1 | 2.92 | 1.4077 | 115.993 |  | 1.354 |  | 3130.678 | 39.4494 | 0.68054
2 | 141.7 | 57.9682 | 3130.678 |  | 2 | 6 | 2.8926 | 238.383 |  |  |  | 6278.403 | 79.1308 | 0.67966
3 | 284.6 | 116.4273 | 6278.403 |  | 3 | 12.21 | 5.8864 | 481.467 |  |  |  | 12308.671 | 155.1505 | 0.66327
4 | 571.8 | 233.9182 | 12308.671 |  | 4 | 24.67 | 11.8933 | 972.336 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 補正露光量 | ディジタル値
5 | 1129 | 461.8636 | 16383 |  | 5 | 48.93 | 23.5888 | 1924.765 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 19.2211 | 1538.544
6 |  | #N/A |  |  | 6 | 97.48 | 46.9945 | 3818.346 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 39.2058 | 3130.678
7 |  | #N/A |  |  | 7 | 195.1724 | 94.0914 | 7561.322 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 78.7436 | 6278.403
8 |  | #N/A |  |  | 8 | 312.4424 | 150.6265 | 11850.959 |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 158.2065 | 12308.671
9 |  | #N/A |  |  | 9 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10 |  | #N/A |  |  | 10 |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
| 演習用測定線量 |  |  |  |  | 演習用測定線量 | [6 empty] | 平均補正倍率 | 0.67633 |  | #N/A | #N/A
| 測定線量 (mR) |  |  |  |  | 測定線量 (mR) | [5 empty] | 求めた平均補正倍率で，高露光の露光量を補正する． |  |  |  | #N/A | #N/A
| 69.47 |  |  |  |  | 2.92 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 141.7 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 284.6 |  |  |  |  | 12.21 | [9 empty] | #N/A | #N/A
| 571.8 |  |  |  |  | 24.67
| 1129 |  |  |  |  | 48.93
[6 empty] | 97.48 |  |  |  |  | ⑤ |  | ①「低露光」と④「補正後の高露光」の結果を並べ替えた後，再度グラフ化し、近似式を算出．
195.1724
312.4424
並べ替え後合成
[13 empty] | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値
[11 empty] | 1 | 1 | 1.4077 | 115.993 | 1.4077 | 115.993
[11 empty] | 2 | 2 | 2.8926 | 238.383 | 2.8926 | 238.383
[11 empty] | 3 | 3 | 5.8864 | 481.467 | 5.8864 | 481.467
[11 empty] | 4 | 4 | 11.8933 | 972.336 | 11.8933 | 972.336
[11 empty] | 5 | 6 | 23.5888 | 1924.765 | 19.2211 | 1538.544
[11 empty] | 6 | 8 | 46.9945 | 3818.346 | 23.5888 | 1924.765
[11 empty] | 7 | 10 | 94.0914 | 7561.322 | 39.2058 | 3130.678
[11 empty] | 8 | 11 | 150.6265 | 11850.959 | 46.9945 | 3818.346
[11 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | 78.7436 | 6278.403
[11 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | 94.0914 | 7561.322
[11 empty] | 11 | 5 | 19.2211 | 1538.544 | 150.6265 | 11850.959
[11 empty] | 12 | 7 | 39.2058 | 3130.678 | 158.2065 | 12308.671
[11 empty] | 13 | 9 | 78.7436 | 6278.403 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 14 | 12 | 158.2065 | 12308.671 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 15 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 16 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  | ⑥ | 合成後のグラフの傾きと切片を入力する．最大デジタル値を入力し，最大デジタル値（プラトー）に到達する露光量が求める．
[11 empty] | 17 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 18 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 傾き | 78.809 | 最大デジタル値（14ビットなら16383）
[11 empty] | 19 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 切片 | 1.354 | 16383
[11 empty] | 20 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
プラトーに到達する相対露光量
[11 empty] | ⑦ | プラトー到達点データと最高露光のデータを加えてグラフにする． | [6 empty] | 207.8652
プラトー追加（完成）
[13 empty] | 露光量 | ディジタル値 | 露光量 | ディジタル値
[11 empty] | 1 | 1 | 1.4077 | 115.993 | 1.4077 | 115.993
[11 empty] | 2 | 2 | 2.8926 | 238.383 | 2.8926 | 238.383
[11 empty] | 3 | 3 | 5.8864 | 481.467 | 5.8864 | 481.467
[11 empty] | 4 | 4 | 11.8933 | 972.336 | 11.8933 | 972.336
[11 empty] | 5 | 6 | 23.5888 | 1924.765 | 19.2211 | 1538.544
[11 empty] | 6 | 8 | 46.9945 | 3818.346 | 23.5888 | 1924.765
[11 empty] | 7 | 10 | 94.0914 | 7561.322 | 39.2058 | 3130.678
[11 empty] | 8 | 11 | 150.6265 | 11850.959 | 46.9945 | 3818.346
[11 empty] | 9 | #VALUE! |  |  | 78.7436 | 6278.403
[11 empty] | 10 | #VALUE! |  |  | 94.0914 | 7561.322
[11 empty] | 11 | 5 | 19.2211 | 1538.544 | 150.6265 | 11850.959
[11 empty] | 12 | 7 | 39.2058 | 3130.678 | 158.2065 | 12308.671
[11 empty] | 13 | 9 | 78.7436 | 6278.403 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 14 | 12 | 158.2065 | 12308.671 | #N/A | #N/A
[11 empty] | 15 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 16 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 17 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 18 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 19 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[11 empty] | 20 | #VALUE! |  |  | #N/A | #N/A
[12 empty] | 13 | 207.8652 | 16383 | 207.8652 | 16383
[12 empty] | 14 | 461.8636 | 16383
↑最高露光のデータ
プラトー到達点データ
倍率から高露光の補正露光量を求める．